|  | ООО УК «СИБТЕНЗОПРИБОР» |
| --- | --- |
|  | 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, |
|  | пер. Щегловский, д. 1, офис 4 |
|  | - ИНН 4205274144, КПП 420501001, ОГРН 1134205022093, |
|  | - Расч./счет 40702810726000000671 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8615 |
|  | - ПАО СБЕРБАНК РОССИИ Г. КЕМЕРОВО |
|  | - Кор./счет 30101810200000000612, БИК 043207612 |
|  | Тел. приемной: 8 (384-2) 77-75-35; Факс: 8 (384-54) 4-77-22 |
|  | www.sibtenzo.com |

ДАТЧИКИ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЕ ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ «КОЛОННОГО ТИПА»

МОДЕЛИ 9035; 4518; 4126

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АЖЕ 2.320.013 РЭ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее – РЭ) датчиков тензорезисторных весоизмерительных «колонного типа» моделей 9035; 4518; 4126 (далее – датчики) предназначено для ознакомления с правилами эксплуатации и содержит сведения о технических данных, составе и принципе работы датчиков.

Датчики выпускаются по ГОСТ 8.631 и Техническим условиям ТУ 4273-019-16695547-2015.

Специальной подготовки обслуживающего персонала для эксплуатации датчиков не требуется, кроме знаний содержания настоящего РЭ.

Общий вид, габаритные и установочные размеры датчиков приведены в Приложении А.

Структура условного обозначения датчиков:

| ХХХ |  | - | Х |  | - | Х |  | - | Х |  | Х |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сопротивление мостовой схемы, Ом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | класс точности по ГОСТ 8.631 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнение: К – с кабелем; Р – с разъемом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | максимальная нагрузка, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | модель: 9035; 4518; 4126 |  |

Предприятие изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СИБТЕНЗОПРИБОР» (далее – ООО УК «СИБТЕНЗОПРИБОР»).

Адрес предприятия: 652300, г. Топки, Кемеровской обл., ул. Заводская 1.

Сайт: www.sibtenzo.com.

Приемная: телефон (3842) 77-75-35 (доб. 700), факс (38454) 4-72-82;

e-mail: priem@sibtenzo.com.

Отдел продаж: телефон/факс (38454) 4-77-22, (38454)4-73-33, (3842) 77-75-35 (доб. 1);

e-mail: info@sibtenzo.com.

Датчики сертифицированы Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ (Свидетельство RU.C.28.314.А № 63736) и внесены в Государственный реестр средств измерений под № 65294-16.

# 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## 1.1 Назначение датчиков

Датчики предназначены для преобразования измеряемой нагрузки в аналоговый нормированный электрический сигнал и используются для измерения массы в составе весов, весоизмерительных и дозирующих устройств.

## 1.2 Метрологические и технические характеристики

| 1.2.1 Максимальная нагрузка (Emax), т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - датчиков 9035..................................................................... | .............................0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - датчиков 4518....................................................................... |  | ...............................................................20; 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| - датчиков 4126........................................................................... |  | ...............................10; 20; 50; 100; 150; 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 Минимальная статическая нагрузка (Emin), т................ |  | ...............................................................0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 Класс точности по ГОСТ 8.631: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - датчиков 9035 и 4518.................................................................. |  | ......................................................С1; С3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - датчиков 4126............................................................................. |  | ..............................................................D0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 Максимальное число поверочных интервалов, (nmax ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - датчиков 9035 и 4518.................................................................. |  | .....................................................1000; 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| - датчиков 4126............................................................................. |  | ........................................................................200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 Значение поверочного интервала (v), кг................................ |  | ...................................................Emax/nmax |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 Минимальный поверочный интервал, vmin, кг............ |  | ...........................................................v/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 Пределы допускаемой погрешности (mpe) датчиков 9035 и 4518, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - от 0 до 500v включительно.................................................. |  | ............................................................±0,35v |  |  |  |  |  |  |  |
| - свыше 500v до 2000v включительно................................................. |  | ..............................................................±0,70v |  |  |  |  |  |  |  |
| - свыше 2000v........................................................................ |  | ..............................................................±1,05v |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 Пределы допускаемой погрешности (mpe) датчиков 4126, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - от 0 до 50v включительно.................................................. |  | ............................................................±0,35v |  |  |  |  |  |  |  |
| - свыше 50v до 200v включительно................................................. |  | ..............................................................±0,70v |  |  |  |  |  |  |  |
| - свыше 200v........................................................................ |  | ..............................................................±1,05v |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 Относительный выходной сигнал при Emax, мВ/В................................ |  |  |  |  |  |  |  | ...........................1,50,5% |  |
| 1.2.10 Рабочий диапазон температур, °С............................ |  | ...............................от минус 50 до плюс 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 Максимальная перегрузка, % от Emax...................... |  | ....................................................................125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 Напряжение питания, В............................................ |  | .................................................от 5 до 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 Входное сопротивление, Ом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - датчиков 9035 и 4126.................................................................. |  | ..........................................................3802,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - датчиков 4518.............................................................................. |  | ..........................................................3802,0; 70020,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 Выходное сопротивление, Ом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - датчиков 9035 и 4126.................................................................. |  | ............................................................4004,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - датчиков 4518.............................................................................. |  | ............................................................4004,0; 7004,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 Сопротивление изоляции не менее, МОм................................... |  | ...................................................................1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16 Степень защиты по ГОСТ 14254: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - датчиков 9035.............................................................................. |  | ..................................................................IP65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - датчиков 4518 и 4126................................................................. |  | .................................................................IP68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 Обозначение по влажности........................................... |  | ....................................................................СН |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 Доля от пределов допускаемой погрешности весов (pLS)...................... |  |  |  |  |  |  |  |  | ....................................0,7 |
| 1.2.19 Средний срок службы............................................... |  | ........................................................10 лет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20 Габаритные размеры датчиков 9035 не более, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - при Emax=0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0т............................................. |  | .....................................................ø145×160×52 |  |  |  |  |  |  |  |
| - при Emax=5,0т.......................................................................... |  | .....................................................ø165×180×60 |  |  |  |  |  |  |  |
| - при Emax=10,0т....................................................................... |  | .....................................................ø165×180×70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21 Габаритные размеры датчиков 4518 не более, мм........................ |  |  |  |  |  | ..............................ø89×150×116 |  |  |  |
| 1.2.22 Габаритные размеры датчиков 4126 не более, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - при Emax=10т......................................................................... |  | .....................................................ø73×65×116 |  |  |  |  |  |  |  |
| - при Emax=20т............................................................................... |  | .....................................................ø89×75×123 |  |  |  |  |  |  |  |
| - при Emax=50т........................................................................... |  | .....................................................ø100×90×140 |  |  |  |  |  |  |  |
| - при Emax=100т......................................................................... |  | .....................................................ø120×110×160 |  |  |  |  |  |  |  |
| - при Emax=150т............................................................................... |  | .....................................................ø140×124×180 |  |  |  |  |  |  |  |
| - при Emax=200т........................................................................... |  | .....................................................ø160×140×2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23 Масса датчиков 9035 не более, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - при Emax=0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0т............................................. |  | ..................................................................4,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - при Emax=5,0т.......................................................................... |  | .....................................................................5,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| - при Emax=10,0т....................................................................... |  | ....................................................................6,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24 Масса датчиков 4518 не более, кг.............................. |  | ....................................................................3,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25 Масса датчиков 4126 не более, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - при Emax=10т......................................................................... |  | ...................................................................1,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - при Emax=20т............................................................................... |  | ....................................................................1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - при Emax=50т........................................................................... |  | ....................................................................2,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - при Emax=100т......................................................................... |  | ....................................................................4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - при Emax=150т............................................................................... |  | ....................................................................6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - при Emax=200т........................................................................... |  | ....................................................................8,5 |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.26 Для подключения к вторичной аппаратуре датчики изготавливаются с разъемом или кабельным вводом (датчики 4518 изготавливаются только с кабельным выводом).

1.3 Устройство и работа

1.3.1 Принцип действия датчика основан на изменении электрического сопротивления тензорезисторов, соединенных в мостовую схему, при их деформации, возникающей в местах наклейки тензорезисторов к упругому элементу датчика под действием прилагаемой силы. Изменение электрического сопротивления вызывает разбаланс мостовой схемы и появление в диагонали моста электрического сигнала, изменяющегося пропорционально нагрузке.

1.3.2 Основа конструкции датчиков – это упругий элемент, конструктивно выполненный в виде колонны. В средней части элемента упругого наклеены тензорезисторы. Тензорезисторы соединены между собой по мостовой схеме.

Упругий элемент, тензорезисторы и регулировочные резисторы находятся в защитном корпусе, на котором установлен выходной разъем или кабельный вывод, через который осуществляется соединение датчика со вторичной аппаратурой.

1.3.3 Прикладываемая нагрузка на датчики передается от элементов силовведения к упругому элементу, вызывая деформацию тензорезисторов, преобразующих ее в электрический аналоговый сигнал, пропорциональный измеряемому усилию.

## 1.4 Маркировка

1.4.1 На маркировочной табличке датчика нанесены следующие обозначения:

  - товарный знак изготовителя;

  - знак утверждения типа;

  - модель датчика;

  - максимальная нагрузка;

  - класс точности;

  - относительный выходной сигнал;

  - порядковый номер датчика по системе нумерации изготовителя;

  - год выпуска;

  - предельное значение напряжения питания.

1.4.2 Надписи, знаки и изображения на маркировочной табличке выполнены способом, обеспечивающим сохранность маркировки в период всего срока службы датчика.

1.4.3 На транспортной таре нанесена маркировка, содержащая манипуляционные знаки:

- «Хрупкое. Осторожно»;

- «Верх»;

- «Беречь от влаги».

## 1.5  Упаковка

1.5.1 Упаковка датчика выполнена в соответствии с требованиями конструкторской документации и обеспечивает сохранность датчиков на весь период транспортирования и хранения.

1.5.2 Вид отправки датчиков малотоннажный.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| - Датчик.................................................................... | .....................................................................................1шт. |
| --- | --- |
| - Паспорт............................................................. | .........................................................................1 экземпляр |
| - Розетка 2РМ18КПН7Г1В1..................................... | ............................1шт. (только для датчиков с разъемом) |
| или |  |
| - Розетка ОНЦ-РГ-09-7/18Р13......................... | .............................1шт. (только для датчиков с разъемом) |

# 3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Подготовка датчиков к использованию

3.1.1 Вскрыть упаковочную тару. Ознакомиться с эксплуатационной документацией. Проверить комплектность согласно РЭ.

3.1.2 Перед монтажом:

- произвести внешний осмотр датчиков и соединительного кабеля. Датчики не должны иметь механических повреждений;

- проверить входное и выходное сопротивление;

- проверить величину сопротивления изоляции.

## 3.2 Размещение датчиков

При размещении датчиков необходимо произвести следующие операции:

- опорную поверхность, на которую будет устанавливаться датчики, очистить от краски, ржавчины или других дефектов;

- установить датчики на выбранном месте, притянув их опорные части к неподвижным основаниям болтами (с использованием пружинных шайб для предохранения от самопроизвольного ослабления); предельное угловое отклонение направления измеряемой силы относительно оси упругого элемента не должна превышать 0,5°;

- в качестве элементов силовведения рекомендуется использовать легированную стальную опору с твердостью 4550 HRCЭ;

- установить на датчики весовую конструкцию (платформу, бункер и тому подобное), исключив при этом резких ударов по датчикам; конструкцию необходимо устанавливать одновременно на все датчики сразу;

- металлические конструкции, на которых монтируются датчики, и конструкции, опирающиеся на них соединить между собой гибкой медной токоведущей перемычкой с сечением не менее 4мм2 и заземлить так, чтобы при электросварочных и других работах, а также в процессе эксплуатации через датчики не проходил электрический ток;

- подключить датчики согласно схеме приведенной в Приложение В;

- датчики, кабеля защитить от попадания грязи, воды, агрессивных веществ и от механических повреждений; кабеля рекомендуется прокладывать в стальных трубах.

Рекомендованные узлы встройки датчиков приведены в Приложении Б.

## 3.3  Порядок работы

3.3.1 Порядок работы датчиков соответствует порядку работы устройства, в котором они эксплуатируются.

3.3.2 Перед началом эксплуатации, после монтажа, датчики необходимо нагрузить до рабочей нагрузки, выдержать в течение 30 минут и разгрузить до величины тары (массы емкости, установленной на датчиках).

3.3.3 Для улучшения эксплуатационных характеристик датчиков рабочая нагрузка должна составлять 0,50,8 от максимальной нагрузки датчика.

# 3.4 Меры безопасности

3.4.1 По способу защиты от поражения электрическим током датчики относятся к III классу по ГОСТ 12.2.007.0.

3.4.2 Датчики должны питаться от устройства, исключающего попадание в датчики напряжения более 12 В.

3.4.3 Электромонтажные работы в устройстве, куда входит датчик, производить при отключенном датчике.

3.4.4 Лица, обслуживающие устройства в комплекте с датчиком, должны пройти обучение и аттестацию по следующим документам: «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»; «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила устройства электроустановок». В устройствах, где используются датчики, должны быть предусмотрены приспособления безопасности, учитывающие возможность разрушения датчика.

3.4.5 Металлические конструкции, на которых монтируется датчик, и конструкции, опирающиеся на них, должны быть соединены между собой гибкой медной токоведущей перемычкой с сечением не менее 4мм2 и заземлены так, чтобы при электросварочных и других работах, а также в процессе эксплуатации через датчик не проходил электрический ток.

# 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## 4.1 Общие указания

Техническое обслуживание производится с целью обеспечения работоспособности датчиков при эксплуатации.

Техническое обслуживание проводится лицами имеющими допуск к работе с датчиками и устройствами, куда входят датчики.

Проверка технического состояния датчиков проводится после их получения, перед установкой на место эксплуатации, а также  в процессе эксплуатации по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю.

Проверка состоит из:

- осмотра внешнего состояния датчиков;

- проверка надежности крепления датчиков;

- проверка резьбовых соединений и их стопорение;

- очистки от пыли и грязи, посторонних веществ;

- проверка надежности контактных соединений и соединительного кабеля.

## 5 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

5.1  Возможные неисправности датчика и методы их устранения указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Характер неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Отсутствует сигнал на выходе датчика | 1.1 Обрыв электрической цепи 1.2 Не исправен датчик | 1.1 Обрыв устранить 1.2 Заменить датчик |
| 2. Нестабильность выходного сигнала | 2.1 Плохое качество встройки датчика | 2.1 Правильно установить датчик |

5.2 Устранение неисправностей, влекущих за собой вскрытие датчика, необходимо проводить у Изготовителя.

6 ПОВЕРКА

6.1 Поверка осуществляется по ГОСТ 8.631 «Датчики весоизмерительные. Общие технические требования. Методы испытаний».

6.2 Средства поверки:

- средства измерений первого разряда по ГОСТ Р 8.640-2014 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений силы» с пределами допускаемых доверительных границ относительной погрешности не превышающими 1/3 от пределов допускаемой погрешности поверяемых датчиков;

- вольтметр или компаратор напряжений класса точности 0,005.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Условия хранения датчиков – по группе 1 ГОСТ 15150.

7.2 Транспортирование датчиков в упаковке осуществляется всеми видами транспорта. Условия транспортирования – по группе 7 ГОСТ 15150.

7.3 При погрузке, транспортировании и выгрузке датчиков необходимо соблюдать осторожность и выполнять требования манипуляционных знаков и надписей, нанесенных на транспортный ящик.

# 8 ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие датчиков требованиям настоящего РЭ при соблюдении Потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации датчиков – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня продажи.

8.3 Потребитель лишается права на гарантийный ремонт при нарушении правил хранения, монтажа и эксплуатации.

8.4 При отсутствии Паспорта, которым сопровождается каждый датчик, ремонт датчиков не может быть квалифицирован как гарантийный.  Процедура ремонта переходит в разряд послегарантийного ремонта.

9 УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы или вследствие нецелесообразности ремонта, датчики под-лежат утилизации, которая производится в соответствии со стандартами предприятия, на котором эксплуатируются датчики.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа датчиков в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт о рекламации и направить его по адресу ООО УК «СИБТЕНЗОПРИБОР».

Приложение А.1

Общий вид, габаритные и установочные размеры датчиков 9035

| Максимальная нагрузка, т | А, мм | В, мм | øС, мм | D, мм | øЕ, мм | øF, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 | 52 | 46 | 24 | М16×1,5 | 124 | 145 |
| 5,0 | 60 | 50 | 40 | М27×1,5 | 148 | 165 |
| 10,0 | 70 | 60 |  |  |  |  |

Приложение А.2

Общий вид, габаритные и установочные размеры датчиков 4518

Приложение А.3

Общий вид, габаритные и установочные размеры датчиков 4126

| Максимальная нагрузка, т | A, мм | B, мм | C, мм | øD, мм | øE, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 65 | 41 | 116 | 73 | 18,5 |
| 20 | 75 | 47 | 123 | 89 | 27,5 |
| 50 | 90 | 52 | 140 | 100 | 44,5 |
| 100 | 110 | 62 | 160 | 120 | 64,5 |
| 150 | 124 | 66 | 180 | 140 | 74,5 |
| 200 | 140 | 72 | 200 | 160 | 84,5 |

Приложение Б.1

Рекомендованные узлы встройки датчиков 9035

| Обозначение при заказе | Максимальная нагрузка, т | А, мм | В, мм | □С, мм | Е, мм | □F, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УВД 9035/467 | 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 | 116 | 29 | 120 | 145 | 175 |
| УВД 9035/467-01 | 5,0 | 129 | 34 | 140 | 170 | 200 |
| УВД 9035/467-02 | 10,0 | 139 |  |  |  |  |

Приложение Б.2.1

Рекомендованные узлы встройки датчиков 4518

| Обозначение при заказе | Максимальная нагрузка, т |
| --- | --- |
| УВД 4518/024 | 20; 50 |

Приложение Б.2.2

Рекомендованные узлы встройки датчиков 4518

| Обозначение при заказе | Максимальная нагрузка, т | А, мм | В, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| УВД 4518/067-06 | 20; 50 | 230 | 52 |
| УВД 4518/067-07 |  | 200 | 37 |

Приложение Б.2.3

Рекомендованные узлы встройки датчиков 4518

| Обозначение при заказе | Максимальная нагрузка, т |
| --- | --- |
| УВД 4518/100 | 20,0; 50,0 |

Приложение Б.3

Рекомендованные узлы встройки датчиков 4126

| Обозначение при заказе | Максимальная нагрузка, т | А, мм | □В, мм | С, мм | ød, мм | øD1, мм | øD2, мм | Е, мм | F, мм | G, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УВД 4126/067 | 10,0 | 113 | 80 | 65 | 9 | 18,5 | 73 | 65 | 10 | 29 |
| УВД 4126/067-01 | 20,0 | 131 | 85 | 60 |  | 27,5 | 89 | 75 |  | 34 |
| УВД 4126/067-02 | 50,0 | 160 | 100 | 74 | 11 | 44,5 | 100 | 90 | 12 | 45 |
| УВД 4126/067-03 | 100,0 | 190 | 115 | 90 |  | 64,5 | 120 | 110 |  | 54 |
| УВД 4126/067-04 | 150,0 | 220 | 130 | 100 | 13 | 74,5 | 140 | 124 | 15 | 62 |
| УВД 4126/067-05 | 200,0 | 246 | 145 | 125 |  | 84,5 | 160 | 140 |  | 73 |

Приложение В

Схема подключения датчика с кабельным выводом

(четырехпроводная)

Схема подключения датчика с кабельным выводом

(шестипроводная)

Схема подключения датчика с разъемом