|  | ООО УК «СИБТЕНЗОПРИБОР» |
| --- | --- |
|  | 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, |
|  | пер. Щегловский, д. 1, офис 4 |
|  | - ИНН 4205274144, КПП 420501001, ОГРН 1134205022093, |
|  | - Расч./счет 40702810726000000671 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8615 |
|  | - ПАО СБЕРБАНК РОССИИ Г. КЕМЕРОВО |
|  | - Кор./счет 30101810200000000612, БИК 043207612 |
|  | Тел. приемной: 8 (384-2) 77-75-35; Факс: 8 (384-54) 4-77-22 |
|  | www.sibtenzo.com |

ДАТЧИКИ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЕ ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ «S-ОБРАЗНОГО ТИПА»

МОДЕЛЬ 4508

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АЖЕ 5.178.045 РЭ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее – РЭ) датчиков тензорезисторных весоизмерительных «S-образного типа» модели 4508 (далее – датчики)  предназначено для ознакомления с правилами эксплуатации и содержит сведения о технических данных, составе и принципе работы датчиков.

Датчики выпускаются по ГОСТ 8.631 и Техническим условиям ТУ 4273-020-16695547-2015.

Специальной подготовки обслуживающего персонала для эксплуатации датчиков не требуется, кроме знаний содержания настоящего РЭ.

Общий вид, габаритные и установочные размеры датчиков приведены в Приложении А.

Структура условного обозначения датчиков:

| 4508 |  | (Х) |  | - | Х |  | - | Х |  | - | Х |  | Х |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сопротивление мостовой схемы, Ом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | класс точности по ГОСТ 8.631 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнение: К – с кабелем; Р – с разъемом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | максимальная нагрузка, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | назначение: С – сжатие; Р – растяжение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | модель |  |

Предприятие изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СИБТЕНЗОПРИБОР» (далее – ООО УК «СИБТЕНЗОПРИБОР»).

Адрес предприятия: 652300, г. Топки, Кемеровской обл., ул. Заводская 1.

Сайт: www.sibtenzo.com.

Приемная: телефон (3842) 77-75-35 (доб. 700), факс (38454) 4-72-82;

e-mail: priem@sibtenzo.com.

Отдел продаж: телефон/факс (38454) 4-77-22, (38454)4-73-33, (3842) 77-75-35 (доб. 1);

# e-mail: info@sibtenzo.com

Датчики сертифицированы Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ (Свидетельство RU.C.28.314.А № 63737) и внесены в Государственный реестр средств измерений под № 65295-16.

# 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## 1.1 Назначение датчиков

Датчики предназначены для преобразования измеряемой нагрузки в аналоговый нормированный электрический сигнал и используются для измерения массы в составе весов, весоизмерительных и дозирующих устройств.

## 1.2 Метрологические и технические характеристики

| 1.2.1 Максимальная нагрузка (Emax), т.................................... | .............................0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 Минимальная статическая нагрузка (Emin), т................ | ...............................................................0 |  |  |  |
| 1.2.3 Класс точности по ГОСТ 8.631................................... | ......................................................С1; С3 |  |  |  |
| 1.2.4 Максимальное число поверочных интервалов, (nmax ).......................... |  | ..................1000; 3000 |  |  |
| 1.2.5 Значение поверочного интервала (v), кг................................ | ...................................................Emax/nmax |  |  |  |
| 1.2.6 Минимальный поверочный интервал, vmin, кг............ | ...........................................................v/2 |  |  |  |
| 1.2.7 Пределы допускаемой погрешности (mpe), кг: |  |  |  |  |
| - от 0 до 500v включительно.................................................. | ....................................................±0,35v |  |  |  |
| - свыше 500v до 2000v включительно................................................. | ......................................................±0,70v |  |  |  |
| - свыше 2000v........................................................................ | ...................................................±1,05v |  |  |  |
| 1.2.8 Относительный выходной сигнал при Emax, мВ/В................................ |  |  | ..................1,50,5% |  |
| 1.2.9 Рабочий диапазон температур, °С............................ | .......................от минус 50 до плюс 50 |  |  |  |
| 1.2.10 Максимальная перегрузка, % от Emax...................... | .........................................................125 |  |  |  |
| 1.2.11 Напряжение питания, В............................................ | .................................................от 5 до 12 |  |  |  |
| 1.2.12 Входное сопротивление, Ом....................................... | ................................................3802,0 |  |  |  |
| 1.2.13 Выходное сопротивление, Ом................................... | ................................................4004,0 |  |  |  |
| 1.2.14 Сопротивление изоляции не менее, МОм................................... | ......................................................1000 |  |  |  |
| 1.2.15 Степень защиты по ГОСТ 14254.............................. | ......................................................IP68 |  |  |  |
| 1.2.16 Обозначение по влажности........................................... | .........................................................СН |  |  |  |
| 1.2.17 Доля от пределов допускаемой погрешности весов (pLS)...................... |  |  |  | ........................0,7 |
| 1.2.18 Средний срок службы............................................... | ........................................................10 лет |  |  |  |
| 1.2.19 Габаритные размеры датчиков не более, мм: |  |  |  |  |
| - при Emax=0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0т..................................................... | ..................................................110×60×70 |  |  |  |
| - при Emax=5,0т........................................................................ | ............................................155×62×120 |  |  |  |
| - при Emax=10,0т.................................................................... | .............................................175×80×140 |  |  |  |
| 1.2.20 Масса датчиков не более, кг: |  |  |  |  |
| - при Emax=0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0т...................................................... | ..........................................................1,2 |  |  |  |
| - при Emax=5,0т........................................................................ | ............................................................5,0 |  |  |  |
| - при Emax=10,0т.................................................................... | ..........................................................8,0 |  |  |  |

1.2.21 Для подключения к вторичной аппаратуре датчики изготавливаются с разъемом или кабельным вводом (датчики с Emax=5,0; 10,0т изготавливаются только с кабельным выводом).

1.3 Устройство и работа

1.3.1 Принцип действия датчика основан на изменении электрического сопротивления тензорезисторов, соединенных в мостовую схему, при их деформации, возникающей в местах наклейки тензорезисторов к упругому элементу датчика под действием прилагаемой силы. Изменение электрического сопротивления вызывает разбаланс мостовой схемы и появление в диагонали моста электрического сигнала, изменяющегося пропорционально нагрузке.

1.3.2 Основа конструкции датчиков – это упругий элемент S-образного типа, форма которого позволяет оценивать силы растяжения или сжатия. В средней части элемента упругого выполнены два отверстия, в которых наклеены тензорезисторы. Тензорезисторы соединены между собой по мостовой схеме. В верхней и нижней стороне элемента упругого выполнены резьбовые отверстия для установки элементов силовведения, через которые осуществляется приложение нагрузки.

В боковой части датчика выполнена коробка для размещения регулировочных резисторов, на которой установлен выходной разъем или кабельный вывод, через который осуществляется соединение датчика со вторичной аппаратурой. С целью герметизации полость, где установлены тензорезисторы и коробка заполняются герметиком.

1.3.3 Прикладываемая нагрузка на датчики передается от элементов силовведения к упругому элементу, вызывая деформацию тензорезисторов, преобразующих ее в электрический аналоговый сигнал, пропорциональный измеряемому усилию.

Датчики настроены только на одно направление усилия: или на растяжение или на сжатие. При этом направление действия усилия, воспринимаемого датчиком, указано на корпусе датчика.

## 1.4 Маркировка

1.4.1 На маркировочной табличке датчика нанесены следующие обозначения:

  - товарный знак изготовителя;

  - знак утверждения типа;

  - модель датчика;

  - максимальная нагрузка;

  - класс точности;

  - относительный выходной сигнал;

  - порядковый номер датчика по системе нумерации изготовителя;

  - год выпуска;

  - предельное значение напряжения питания.

1.4.2 Надписи, знаки и изображения на маркировочной табличке выполнены способом, обеспечивающим сохранность маркировки в период всего срока службы датчика.

1.4.3 На транспортной таре нанесена маркировка, содержащая манипуляционные знаки:

- «Хрупкое. Осторожно»;

- «Верх»;

- «Беречь от влаги».

## 1.5  Упаковка

1.5.1 Упаковка датчика выполнена в соответствии с требованиями конструкторской документации и обеспечивает сохранность датчиков на весь период транспортирования и хранения.

1.5.2 Вид отправки датчиков малотоннажный.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| - Датчик................................................................... | .............................................................................1шт. |
| --- | --- |
| - Паспорт............................................................. | ..................................................................1 экземпляр |
| - Розетка 2РМ18КПН7Г1В1..................................... | ....................1шт. (только для датчиков с разъемом) |
| или |  |
| - Розетка ОНЦ-РГ-09-7/18Р13......................... | ....................1шт. (только для датчиков с разъемом) |

# 3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Подготовка датчиков к использованию

3.1.1 Вскрыть упаковочную тару. Ознакомиться с эксплуатационной документацией. Проверить комплектность согласно РЭ.

3.1.2 Перед монтажом:

- произвести внешний осмотр датчиков и соединительного кабеля. Датчики не должны иметь механических повреждений;

- проверить входное и выходное сопротивление;

- проверить величину сопротивления изоляции.

## 3.2 Размещение датчиков

При размещении датчиков, которые работают на сжатие, необходимо произвести следующие операции:

- опорную поверхность, на которую будет устанавливаться датчики, очистить от краски, ржавчины или других дефектов;

- установить датчики на выбранном месте, притянув их опорные части к неподвижным основаниям болтами (с использованием пружинных шайб для предохранения от самопроизвольного ослабления); предельное угловое отклонение направления измеряемой силы относительно оси силоприемного отверстия не должна превышать 0,5°;

- в качестве элементов силовведения рекомендуется использовать легированную стальную опору с твердостью 4550 HRCЭ;

- установить на датчики весовую конструкцию (платформу, бункер и тому подобное), исключив при этом резких ударов по датчикам; конструкцию необходимо устанавливать одновременно на все датчики сразу;

- металлические конструкции, на которых монтируются датчики, и конструкции, опирающиеся на них соединить между собой гибкой медной токоведущей перемычкой с сечением не менее 4мм2 и заземлить так, чтобы при электросварочных и других работах, а также в процессе эксплуатации через датчики не проходил электрический ток;

- подключить датчики согласно схеме приведенной в Приложение В;

- датчики, кабеля защитить от попадания грязи, воды, агрессивных веществ и от механических повреждений; кабеля рекомендуется прокладывать в стальных трубах.

В случае использования датчиков работающих на растяжение, рекомендуется использовать проушины.

Рекомендованные узлы встройки датчиков приведены в Приложении Б.

## 3.3  Порядок работы

3.3.1 Порядок работы датчиков соответствует порядку работы устройства, в котором они эксплуатируются.

3.3.2 Перед началом эксплуатации, после монтажа, датчики необходимо нагрузить до рабочей нагрузки, выдержать в течение 30 минут и разгрузить до величины тары (массы емкости, установленной на датчиках).

3.3.3 Для улучшения эксплуатационных характеристик датчиков рабочая нагрузка должна составлять 0,50,8 от максимальной нагрузки датчика.

# 3.4 Меры безопасности

3.4.1 По способу защиты от поражения электрическим током датчики относятся к III классу по ГОСТ 12.2.007.0.

3.4.2 Датчики должны питаться от устройства, исключающего попадание в датчики напряжения более 12 В.

3.4.3 Электромонтажные работы в устройстве, куда входит датчик, производить при отключенном датчике.

3.4.4 Лица, обслуживающие устройства в комплекте с датчиком, должны пройти обучение и аттестацию по следующим документам: «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»; «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила устройства электроустановок». В устройствах, где используются датчики, должны быть предусмотрены приспособления безопасности, учитывающие возможность разрушения датчика.

3.4.5 Металлические конструкции, на которых монтируется датчик, и конструкции, опирающиеся на них, должны быть соединены между собой гибкой медной токоведущей перемычкой с сечением не менее 4мм2 и заземлены так, чтобы при электросварочных и других работах, а также в процессе эксплуатации через датчик не проходил электрический ток.

# 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## 4.1 Общие указания

Техническое обслуживание производится с целью обеспечения работоспособности датчиков при эксплуатации.

Техническое обслуживание проводится лицами имеющими допуск к работе с датчиками и устройствами, куда входят датчики.

Проверка технического состояния датчиков проводится после их получения, перед установкой на место эксплуатации, а также  в процессе эксплуатации по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю.

Проверка состоит из:

- осмотра внешнего состояния датчиков;

- проверка надежности крепления датчиков;

- проверка резьбовых соединений и их стопорение;

- очистки от пыли и грязи, посторонних веществ;

- проверка надежности контактных соединений и соединительного кабеля.

## 5 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

5.1  Возможные неисправности датчика и методы их устранения указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Характер неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Отсутствует сигнал на выходе датчика | 1.1 Обрыв электрической цепи 1.2 Не исправен датчик | 1.1 Обрыв устранить 1.2 Заменить датчик |
| 2. Нестабильность выходного сигнала | 2.1 Плохое качество встройки датчика | 2.1 Правильно установить датчик |

5.2 Устранение неисправностей, влекущих за собой вскрытие датчика, необходимо проводить у Изготовителя.

6 ПОВЕРКА

6.1 Поверка осуществляется по ГОСТ 8.631 «Датчики весоизмерительные. Общие технические требования. Методы испытаний».

6.2 Средства поверки:

- средства измерений первого разряда по ГОСТ Р 8.640-2014 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений силы» с пределами допускаемых доверительных границ относительной погрешности не превышающими 1/3 от пределов допускаемой погрешности поверяемых датчиков;

- вольтметр или компаратор напряжений класса точности 0,005.

# 7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Условия хранения датчиков – по группе 1 ГОСТ 15150.

7.2 Транспортирование датчиков в упаковке осуществляется всеми видами транспорта. Условия транспортирования – по группе 7 ГОСТ 15150.

7.3 При погрузке, транспортировании и выгрузке датчиков необходимо соблюдать осторожность и выполнять требования манипуляционных знаков и надписей, нанесенных на транспортный ящик.

# 8 ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие датчиков требованиям настоящего РЭ при соблюдении Потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации датчиков – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня продажи.

8.3 Потребитель лишается права на гарантийный ремонт при нарушении правил хранения, монтажа и эксплуатации.

8.4 При отсутствии Паспорта, которым сопровождается каждый датчик, ремонт датчиков не может быть квалифицирован как гарантийный.  Процедура ремонта переходит в разряд послегарантийного ремонта.

9 УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы или вследствие нецелесообразности ремонта, датчики под-лежат утилизации, которая производится в соответствии со стандартами предприятия, на котором эксплуатируются датчики.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа датчиков в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт о рекламации и направить его по адресу ООО УК «СИБТЕНЗОПРИБОР».

Приложение А

Общий вид, габаритные и установочные размеры датчиков

| Максимальная нагрузка, т | A, мм | B, мм | С, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1; 0,2 | 28 | 60 | 70 | М12×1,5 | 15 | 70 | 110 |
| 0,5; 1,0; 2,0 | 36 | 60 | 70 | М20×1,5 | 15 | 70 | 110 |
| 5,0 | 50 | 62 | 120 | М24 | 30,5 | 90 | 155 |
| 10,0 | 74 | 80 | 140 | М30×2 | 32 | 108 | 175 |

Приложение Б.1

Рекомендованные узлы встройки датчиков на растяжение

| Обозначение при заказе | Максимальная нагрузка, т | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Е, мм | F, мм | G, мм | Н, мм | М, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УВД 4508/469 | 0,1; 0,2 | 193 | 30 | 70 | 12 | 163 | 15 | 29 | 30 | М12×1,5 |
| УВД 4508/469-01 | 0,5; 1,0; 2,0 | 177 |  |  |  | 147 | 24 |  |  | М20×1,5 |
| УВД 4508/091 | 5,0 | 348 | 80 | 120 | 30 | 268 | 34 | 69 | 80 | М24 |
| УВД 4508/091-01 | 10,0 | 366 |  | 140 |  | 286 |  |  |  | М30×2 |

Приложение Б.2.1

Рекомендованные узлы встройки датчиков на сжатие

(максимальная нагрузка 0,1÷2,0т)

| Обозначение при заказе | Максимальная нагрузка, т | М, мм |
| --- | --- | --- |
| УВД 4508/470 | 0,1; 0,2 | М12×1,5 |
| УВД 4508/470-01 | 0,5; 1,0; 2,0 | М20×1,5 |

Приложение Б.2.2

Рекомендованные узлы встройки датчиков на сжатие

(максимальная нагрузка 5,0÷10,0т)

| Обозначение при заказе | Максимальная нагрузка, т | А, мм | В, мм | С, мм | М, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УВД 4508/470-02 | 5,0 | 180 | 100 | 70 | М24 |
| УВД 4508/470-03 | 10,0 | 200 | 150 | 120 | М30×2 |

Приложение В

Схема подключения датчика с кабельным выводом

(четырехпроводная)

Схема подключения датчика с кабельным выводом

(шестипроводная)

Схема подключения датчика с разъемом